特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款， 不得存在以下所列禁止情形， 一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制 （“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一 、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条  供应商在政府采购中， 有下列行为之一的， 一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况， 提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条  供应商有下列情形之一的， 属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。 （六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条  供应商有下列情形之一的， 属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，

视为存在前款第（三） 项规定的情形。

四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件， IP 地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、 IP 地址一致的异常情况， 建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。  一经查实，供应商将面临罚款、  一定年限内禁止参与政府采购活动、  取消参与本市政府采购资格 、依法吊销其营业执照等行政处罚， 构成犯罪的，依法追究刑事责任 ，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。

五、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”),并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

# 注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

|  | # 招标文件信息 |
| --- | --- |
| 项目编号： | SZCG2025000300 |
| 项目名称： | 香港中文大学（深圳）教学培训用外科医疗机械人系统项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 货物类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

# 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求， 或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

# 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时， 不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的， 应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料； 在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的， 按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求， 由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判； 若招标文件未设置实质性条款， 不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》； 未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺； 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全， 或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的； |
| 11 | 不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致； |
| 12 | 不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致； |
| 13 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

# 评标信息

评标方法：综合评分法

综合评分法， 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（适用于中标候选人为 1 家的情形）

综合评分法， 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。 （适用于中标候选人为 2 家或以上的情形）

价格分计算方法：

采用中间价优先法计算，即去掉最高价和最低价后，取剩余投标报价的算术平均值作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分 ＝F1×A1＋F2×A2+ …… +Fn×An

F1 、F2 ……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2 、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2+ …… +An ＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 40 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 38 |
|  | 序 号 | 评审因素 | 权重（%） | 评分 方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术要求偏离情况 | 38 | 专家打分 | （一） 评分内容： 投标人应如实填写《技术要求偏离表》， 评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分。 （二） 评分依据： 各项技术参数指标及要求全部满足的得 100 分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离扣 4.5 分， 一般参数每项负偏离扣 0.5 分， 扣完为止。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 11 |
|  | 序 号 | 评审因素 | 权重（%） | 评分 方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 6 | 专家评分 | （一） 评分内容： 投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期内售后服务要求） 》， 评审委员会根据响应情况进行打分。 （二） 评分依据： 全部满足要求的得 100 分，每负偏离一项扣 50分，扣完为止。 |
|  | 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 2 | 专家 评分 | （一） 评分内容： 投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期外售后服务要求） 》， 评审委员会根据响应情 |

|  |  |  |  |  | 况进行打分。 （二） 评分依据： 全部满足要求的得 100 分，每负偏离一项扣 100分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 其他商务条款偏离情况 | 3 | 专家评分 | （一） 评分内容： 投标人应如实填写《商务要求偏离表（其他商务要求） 》， 评审委员会根据响应情况进行打分。 （二） 评分依据： 全部满足要求的得 100 分，每负偏离一项扣 15分，扣完为止。 |
| 4 |  | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序 号 | 评审因素 | 权重（%） | 评分 方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信 | 5 | 专家评分 | （一） 评分内容： 供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕 3 号） 列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得 100 分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 （二） 评分依据： 查 询 渠 道 ： 通 过 “ 信 用 中 国 ” （www.creditchina.gov.cn， 下 载 信 用 信 息 报告 ） 、 “ 中 国 政 府 采 购 网 ” （www.ccgp.gov.cn） 以及“深圳市政府采购监管网”（ http://zfcg.sz.gov.cn） 查询供应商信用信息， 信用信息以开标当日的查询结果为准。 |
| 5 |  | 综合实力 |  |  | 6 |
|  | 序 号 | 评审因素 | 权重（%） | 评分 方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 供应商认证情况 | 3 | 专家打分 | （一） 评分内容： 1. 投 标 人 具 有 ISO9001 质 量 管 理 认 证 体 系 证书；； 2. 投标人具有 ISO14001 环境管理体系认证证书； 3.投标人具有 OHSAS18001 或 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书； 4.投标人具备人力资源测评师； 5.投标人具备非金属矿采矿许可证； 6.投标人须提供具有CMA标识的医疗器械检测报告 提供以上 5 项即得满分，提供以上任意 2 项得60 分，提供以上任意 1 项得 30 分，未提供的不得分。 （二） 评分依据： 1.要求提供有效的认证证书， 同时提供证书官网或 全 国 认 证 认 可 信 息 公 共 服 务 平 台（http://cx.cnca.cn/） 的证书查询记录， 证书状态为“有效”，作为得分依据，否则不得分。 2. 以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证 |
|  | 2 | 供应商经营情况 | 3 | 专家打分 | （一） 评分内容： 1.投标人资产总额达到5000万元以上的，得5分；达到1亿元以上； 2.投标人成立时间满5年的得3分，满10年的得5分，满15年的得8分 3.投标人从业人员超过50人的，得2分；超过100人的，得5分 4.投标人近三年年均纳税额达到200万元以上的，得5分 |

|  |  |  |  |  | 明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况， 一律作不得分处理。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 供应商同类业绩 | 3 | 专家打分 | （一） 评分内容： 提供自 2021 年 1 月 1 日至本项目投标截止日，以合同签订时间为准的外科医疗机械人同类业绩，提供 3 个即得 100 分，提供 2 个得 60 分，提供 1 个得 30 分， 未提供的不得分。 （二） 评分依据： 投标人必须在投标文件中提供每一个项目的合同和验收报告（均加盖合同甲方公章或业务章） 扫描件， 否则不得分。 |

政府采购招标文件

（货物类）

深圳公共资源交易中心

（2025）

目      录

# 第一册   专用条款

关键信息

第一章   招标公告

第二章   对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章   用户需求书

第四章   投标文件组成要求及格式

第五章   合同条款及格式

# 第二册   通用条款

第一章   总则

第二章   招标文件

第三章   投标文件的编制

第四章   投标文件的递交

第五章   开标

第六章   评审要求

第七章   评审程序及评审方法

第八章   定标及公示

第九章   公开招标失败的后续处理

第十章   合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

# 第一册   专用条款

## 第一章   招标公告

申请人的资格要求：

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标， 也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标， 如出现上述情形， 该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.本项目不接受联合体投标， 不接受投标人选用进口产品参与投标， 详见招标文件“第三章 用户需求书”；

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕 3号） 列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险； 不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

9.本项目为非专门面向中小企业采购项目；

10.投标人须为全国科技型中小企业；

11.投标人须具备高新技术企业证书；

12.投标人须提供纳税信用A级证明（提供税务部门出具的证明扫描件）；

13.投标人须成立满5年以上，并提供营业执照复印件；

14.投标人须具备深圳市医疗器械行业同类项目业绩不少于2个（提供合同扫描件）。

注：（1）  “信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www. ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（ http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜 ”相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（ https://www.szggzy.com）

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

## 一、对通用条款的补充内容

| 通用条 款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 香港中文大学（深圳） |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心 （深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 投标截止日三日前， 投标人有义务在招标期间在政府 集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信 息 |
| 20 | 投标有效期 | 120 个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过 100MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案 讲解 | 如有样品、演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户 需求书相关要求 |
| 37 | 评审方法 | □ 最低评标价法 ☑ 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | ☑ 非评定分离 |
| 46 | 履约担保 | ☑ 需要， 合同金额的 5%， 须以银行转账方式缴纳。合同总价的5%作为质量保证金，质保期满后无息退还。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起 30 日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的， 向中标人每日偿付履约保证金的 0.1‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 |

备注： 本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

## 二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业的说明

（1） 专门面向中小企业采购的项目， 不再执行价格扣除比例。

（2） 非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例： 投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由优惠主体制造，则对其投标总价给予 10% （10%~20%） 的扣除， 用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的供应商， 不重复享受多项价格扣除政策。

备注： （a）享受价格扣除优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位； 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立， 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业， 但与大企业的负责人为同一人， 或者与大企业存在

直接控股、管理关系的除外； 符合中小企业划分标准的个体工商户， 在政府采购活动中视同中小企业； (b)优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；投标人提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》 （工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕 309 号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定， 出具《中小企业声明函》，  《中小企业声明函》中相关企业（货物制造商） 所属行业应当与采购标的所属行业相一致， 标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准。

（4） 小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》； 监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（5） 享受价格扣除获得政府采购合同的， 小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2 、本项目不向中标（成交）供应商收取代理服务费。

## 第三章  用户需求书

## 一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZXBZ20254403016563 | 香港中文大学（深圳）教学培训用外科医疗机械人系统项目 | 9,805,000 |

## 二、货物清单明细

| 采购 计划 编号 | 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 是否接受进口 | 是否专门 面向中小企业 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZXB Z202 5440 3016 563 | 1 | 内窥镜手术系统（培训用） | 1 | 台 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.1 | 医生控制台（培训用） | 1 | 台 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.2 | 患者手术平台（培训用） | 1 | 台 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.3 | 影像处理平台（培训用） | 1 | 台 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.4 | 内窥镜控制单元（培训用） | 1 | 台 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.5 | 内窥镜三维校正工具 | 1 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.6 | 高频电外科设备 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.7 | 连接电缆 | 1 | 卷 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.8 | 8 毫米套管量针 | 2 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.9 | 10 毫米套管量针 | 2 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.10 | 工具释放套件 | 1 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.11 | 3D 30°内窥镜（内窥镜手术系统专用） | 1 | 台 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.12 | 导光光缆 | 2 | 卷 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.13 | 大号持针钳 | 6 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.14 | 永久电钩 | 4 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.15 | 特大号持针钳 | 2 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.16 | Cadiere 镊 | 4 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.17 | ExtraGrasp 镊 | 4 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.18 | 单极手术弯剪 | 4 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.19 | 马里兰双极镊 | 4 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.20 | 有孔双极镊 | 4 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.21 | 单极电缆 | 4 | 卷 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.22 | 双极电缆 | 4 | 卷 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.23 | 8 毫米套管 | 6 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.24 | 10 毫米套管 | 2 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.25 | 专用穿刺器（8 毫米，扩张型） | 150 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.26 | 专用穿刺器（8 毫米，钝型） | 150 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.27 | 专用穿刺器（10 毫米， 扩张型） | 100 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.28 | 专用穿刺器（10 毫米， 钝型） | 100 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.29 | 无菌保护套 | 400 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 1.30 | 单极弯剪套 | 100 | 个 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |

|  | 2 | 人体工程学医师座椅 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注： 1、“是否接受进口”栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标， 但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外， 如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件） 是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕 119  号文和财办库〔2008〕248  号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为： 内窥镜手术系统（培训用） （序号 1） 。

## 三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。 |

注： 上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

## 四、技术要求

说明：  1、评分时， 如对一项招标技术要求（以划分框为准） 中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的， 将作投标无效处理； 带 “ ▲ ”指标项为重要参数条款， 负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料； 其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。

4、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0- 21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML 等情形均视为负偏离。投标人须提供深圳市医疗器械检测中心出具的产品检测报告。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜手 术系统 （培训 用） | 1.1 用途：机器人手术培训、练习和教学。 |
|  |  | 1.1.1 系统构成：医生控制台、患者手术平台、影像处理平台、内窥镜控制单元、内窥镜镜头、手术器械以及附件。 |
|  |  | 1.2 医生控制台： |
|  |  | 1.2.1 操控手柄≥2 个 |
|  |  | 1.2.1.1 控制方式： 通过指压开关和指尖离合实现主刀医生控制。指压开关用于控制腹部模型内的镜头和手术器械的移动、转动和器械开合；指尖离合用于单个操作手柄的位置处于运动限制时， 维持腹部模型内的手术器械不移动， 而医生控制台的操作手柄调整到舒适的位置； |
|  |  | ▲ 1.2.1.2 闭合提示功能： 指压开关在闭合过程中伴随有二段力反馈，医生可根据需要闭紧指压开关以发力（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测） 报告要求具有 CMA、CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA 、CNAS 等资质范围或检测范围内 的，该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。） |
|  |  | 1.2.1.3 手柄运动空间： ≥27L |
|  |  | 1.2.1.4 运动幅度缩放比例：≥3 级可调,可随时调整手部传递到器械动作幅度缩放比例， 最小等比例缩放运动比例≤1.5:1 |
|  |  | 1.2.1.5 镜头控制： 通过医生操控台的操控手柄配合镜头踏板可实现镜头的控制，包括视野和方向，放大和缩小及角度旋转 |

1.2.1.6 虚拟墙：当器械和内窥镜移动、旋转和关节转动到极限位置附近时在操控手柄上提供力反馈提示

1.2.1.7 主从控制位置重复性：≤1mm

1.2.2 立体监视器： 裸眼直视三维立体目镜，术者无需佩戴 3D 眼镜

1.2.2.1 光学视野： 立体监视器内置两块独立显示屏为左眼和右眼提供独立影像，实现裸眼直视三维高清影像

1.2.2.2 每块显示屏的画面分辨率：≥3840×2160×60Hz

1.2.2.3 头部感应装置： 两侧对射型红外传感， 可感应主刀医生头部进入或离开立体监视器

1.2.2.4 器械移出指示： 内窥镜移动时可显示器械移出术野画面指示功能

1.2.2.5 互动批注显示： 可显示助手和护士端绘制的批注

1.2.3 触控面板：主手扶手位置， 触控显示屏≥7 英寸

1.2.3.1 具有一键保存用户人体工学设置功能

1.2.3.2 手术器械信息： 可显示手术器械信息， 包括名称、臂号和所支持的能量模式等

1.2.3.3 内窥镜设置功能： 可通过触摸控制面板设置内窥镜光源开关、强度、工作距离、一键翻转、电子变焦等参数

1.2.3.4 设定音频功能： 可调节音频参数等功能

1.2.3.5 设定系统功能： 可通过触摸控制面板设定系统功能

1.2.4 扶手按键：扶手处左右侧提供多个控制物理按键，包括电源开关、紧急制动和人体工学调节按键等

1.2.4.1 人体工学调节键： 位于扶手上的物理按键， 支持≥4 组 8 方向的设备人体工学调节

▲ 1.2.4.2 立体监视器基座调节按键：具备升降和俯仰调节；俯仰可调节角度：≥20°；升降可调节距离：≥220mm； （提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有 CMA 、CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA 、CNAS 等资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。）

1.2.4.3 踏板伸缩调节按键：可电动伸缩踏板整体≥85mm；

1.2.5 控制踏板：智能控制脚踏板，包含臂切换、离合控制、镜头控制、能量控制等功能

1.2.5.1 脚传感器： 可感应医生脚部是否就位， 同步提示于立体监视器内

1.2.5.2 踏板防水等级： ≥IPX8

1.2.6 音频系统：麦克风≥1个，扬声器≥2 个

1.2.7 医生控制台一键启动按钮：可一键开启医生控制台、患者手术平台、影像处理平台三大系统和内窥镜控制单元，无需逐一启动

1.3 患者手术平台：

1.3.1 底座：底座占地面积≤1100*1400mm

1.3.2 高度：展开后的最大高度≤2200mm

1.3.3 控制舵手柄： 手柄上含制动按键≥2 个

1.3.3.1 平台驱动助力：提供，支持爬坡≤10°（粗糙路面）， 支持自动刹车

1.3.3.2 急停装置： 急停按钮≥1个，可一键停止机械臂运动

1.3.3.3 患者手术平台一键启动按钮： 可一键开启医生控制台、患者手术平台、影像处理平台三大系统和内窥镜控制单元， 无需逐一启动

1.3.3.4 备用电量显示：显示提示灯颜色≥3 个，可显示内置电源剩余电量

1.3.3.5 一键驻车按键： ≥1 个，用于设备停驻保持稳定

1.3.4 机械臂： 数量≥4 臂，且支持 3 臂模式使用

1.3.4.1 机械臂结构：立柱环抱式机械臂结构，可适应多象限手术对工作范围和精细操作的要求

1.3.4.2 机械臂离合：每条机械臂具备≤2 个离合， 可在术前和术中快速调节机械臂的位置和姿态,支持对接前短按激活和对接后长按激活两种操作方式

1.3.4.3 器械在腔内的有效工作空间： ≥13L

1.3.4.4 器械更换辅助：更换器械时自动辅助助手将新器械还原到原始位置偏后处从而保证器械尖端不继续深入而伤害组织

1.3.5 后备电源：保障在设备未插电时可有助力移动，紧急情况下提供临时供电

1.3.6 音频系统：内置扬声器，可支持患者手术平台与医生控制台间语音沟通

1.3.7 移动模式档位：可切换为手动移动， 防止设备后备电源电量不足时无法移动设备

1.4 影像处理平台：

1.4.1 系统控制与图像处理模块：提供系统设置调节、 3D 图像处理和传输、数据处理和交换、设备间通讯、人机交互和数据导出等功能

1.4.1.1 同步图像显示：可实时显示与医生控制台立体监视器内同步的手术画面，并显示包括器械状态、内窥镜状态等相关信息

1.4.1.2 影像处理平台具备部署指引功能：为设备启动、围帘安装、机械臂摆放、对接套管、驻车柱部署和器械安装等提供视觉提示和操控交互

1.4.1.3 系统状态显示： 可显示系统信息、时间信息、系统日志等

1.4.1.4 器械信息显示： 可显示器械名称、型号、编号和使用寿命信息

1.4.1.5 设备故障提示和处理：可显示故障状态并指引医护人员处置， 区分可恢复故障和不可恢复故障， 医护人员可通过影像处理平台确认风险解除后可通过确认继续手术

1.4.1.6 系统设置： 可设置系统语言或恢复出厂设置

▲ 1.4.1.7 内窥镜设置功能：可通过影像处理平台触摸屏切换显示内窥镜左眼、右眼信号，可设置光源开关，可一键翻转内窥镜，可进行内窥镜3D 校正（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有 CMA、CNAS 等标识的， 若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA、CNAS 等资质范围或检测范围内的，该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。）

1.4.1.8 一键翻转内窥镜功能：护士可通过触摸屏一键翻转 30°内窥镜

1.4.1.9 影像处理平台具备互动批注功能：支持绘制标注并同步显示至医生头部监视器内

1.4.1.10 截屏功能：可通过触摸屏截屏保存于 USB 存储设备

1.4.1.11 录像功能：可通过触摸屏录像保存于 USB 存储设备

1.4.1.12 USB 接口：≥1 个， 具有数据存储导出功能， 需能够连接外界存储设备， 主要用于静态图像和动态视频捕获存储

▲1.4.2 触摸显示器：触摸显示器，用于视频显示、部署指引、信息显示、系统设置等功能（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有CMA 、CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA、CNAS 等资质范围或检测范围内的，该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。）

1.4.2.1 尺寸≥27 英寸

1.4.2.2 屏幕调整： 显示屏支持上下前后移动， 左右旋转， 上下俯仰

▲1.4.3 气瓶安装架：带有绑带和伸缩托架， 可放置和固定 2 个≤20kg的气瓶（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有 CMA、CNAS 等标识的， 若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA、CNAS 等资质范围或检测范围内的，该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。）

1.4.4 扬声器： ≥1个

1.4.5 影像处理平台一键启动按钮：可一键开启医生控制台、患者手术平台、影像处理平台三大系统和内窥镜控制单元，无需逐一启动

1.5 内窥镜系统：

1.5.1 内窥镜操控： 提供内窥镜控制单元触摸屏、镜头手柄按键、医生控制台触摸屏、医生控制台手柄和影像处理平台触摸屏操控共≥5 种方式

1.5.1.1 医生控制台调节： 医生可直接通过医生控制台触摸屏调节内窥镜系统的亮度等关键参数

1.5.2 内窥镜控制单元： 提供与影像处理平台同品牌内窥镜主机，内置冷光源

1.5.2.1 触摸屏：≥7 英寸， 分辨率：≥1280x800

1.5.2.2 动态照明模式： 内窥镜头端进入患者体腔后自可根据环境动态调整光源亮度

1.5.2.3 光源手动调节： 可在触摸屏手动快速调节光源强度、开关等关键参数

1.5.2.4 手动照明模式： 可在触摸屏快速调节光源强度

1.5.2.5 光源装置：光源装置内置在内窥镜控制器单元内，通过导光光缆连接内窥镜

▲ 1.5.2.6 内置冷光源寿命： ≥30000 小时（提供产品白皮书扫描件证明）

▲ 1.5.2.7 光源寿命提示： 内窥镜触摸屏软件自动显示光源寿命 （产品须符合**GB/T 99999-2024《医疗机器人通用技术规范》**要求；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有 CMA 、CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA 、CNAS 等资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。）

1.5.2.8 白平衡校准：具有一键白平衡校准功能，且系统可记录最新白平衡参数

1.5.2.9 3D 校准： 支持通过便携校准工具进行一键 3D 校准

1.5.3 内窥镜镜头： 具备与内窥镜控制单元同品牌 30 度内窥镜

1.5.3.1 内窥镜组成： 一体化电子内窥镜镜头， 采用双 CMOS 芯片，由 2个独立成像通道组成，可实现 3D 成像功能

1.5.3.2 按键： ≥3 个， 具备光源模式切换、开启/关闭光源、白平衡校正等不同功能

▲ 1.5.3.3 内窥镜直径：≤10.1mm （提供产品白皮书扫描件证明）

1.5.3.4 非翻转操作下， 内窥镜控制旋转角度： ≥540 °

▲ 1.5.3.5 内窥镜角分辨力：≥6C/( °) （提供产品白皮书扫描件证明）

1.5.3.6 防雾设计： 内窥镜镜头先端具有防雾设计

1.5.4 导光光缆：与内窥镜控制单元同品牌

1.6 安全装置：

1.6.1 安全联锁装置：具备≥7 种

1.6.1.1 人手脱离检测： 检测到医生手部脱离手部控制器时自动锁定系统，防止非预期运动

1.6.1.2 医生在位检测： 操作人员头部离开时自动锁定主手操作手柄和患

者手术车机械臂的运动， 防止非预期运动

1.6.1.3 主手关节异常保护：医生手部控制器各关节均带有异常保护机制，检测到异常时自动锁定系统

1.6.1.4 从手关节异常保护：患者手术平台手术机械臂各关节均带有异常保护机制， 检测到异常时自动锁定系统

1.6.1.5 人体工程调整机构异常保护： 人体工程调整相关运动机构发生异常如松动、卡壳时将自动锁定系统

1.6.1.6 报警锁定功能： 检测到故障后进入安全状态并锁定系统

1.6.1.7 紧急制动装置： 术者和临床人员可使用紧急制动开关停止机械臂运动并暂停手术，直到风险解除后通过确认以恢复系统

1.6.2 安全保障机制：≥9 种

1.6.2.1 故障分级机制： 可显示并区分可恢复故障和不可恢复故障， 医护人员可通过影像处理平台确认风险解除后可通过确认继续手术

1.6.2.2 智能踏板传感器： ≥2 组传感器，可自动检测医生脚部就位情况同时在软件上提供视觉线索，避免误激发

1.6.2.3 跟踪误差反馈： 当器械或内窥镜因碰撞等原因产生较大系统跟踪误差时，提供一个明显的反馈提示医生手术机械臂可能触及环境里面的物体或碰撞

1.6.2.4 机械臂柔顺复位： 在主从遥操作状态下，如手术机械臂被拖动，释放后机械臂可以缓慢回归到原位

1.6.2.5 器械更换辅助： 更换/放回器械时自动辅助助手将新器械还原到原始位置偏后位置并保证器械尖端不继续深入伤害组织

1.6.2.6 内窥镜移出指示： 内窥镜移动时可显示器械移出术野画面的实时方位指示功能

1.6.2.7 自动锁屏： 当医生控制台处于医生操控状态时，自动锁定扶手触摸屏， 防止误触

1.6.2.8 故障降级： 当装有器械的机械臂发生不可恢复故障时， 用户可通过降级功能将该机械臂禁用并从患者身上移开，并使用剩余的手术臂完成手术。

1.6.2.9 手术部件寿命控制系统： 有

1.6.2.10 产品响应时间：100ms

1.6.2.11 手术机械臂精度：0.1-0.5mm

1.6.2.12 设备重量≤500kg(不允许正偏离)

1.6.2.13 设备重量允许±10%偏差

1.6.3 一键启动/重启：当设备需要启动/关机/重启时， 可通过医生操控台、患者手术平台、影像处理平台上任一电源按钮实现

1.6.4 术中重启：手术中如出现故障， 可将器械取出后直接重启系统并跳过自检，无需解除对接和无菌屏障

1.7 高频电外科系统：

1.7.1 能量工具接口：≥3 个，支持 2 种高频能量工具连接

1.7.2 电切最大输出功率： ≥300W

1.7.3 电凝最大输出功率： ≥200W

1.7.4 最大输出时功率： ≥500W

1.7.5 显示：配备液晶显示屏

1.8 专用器械：

1.8.1 器械旋转角度：≥600 °

1.8.2 每把培训用内窥镜手术系统专用器械的使用次数：≥30 次

1.8.3 永久电钩：≥4 支， 器械直径 ≤8.7mm

1.8.4 有孔双极镊： ≥4 支，器械直径≤8.7mm

1.8.5 大号持针钳： ≥6 支，器械直径≤8.7mm

1.8.6 特大号持针钳：≥2 支，器械直径≤8.7mm

1.8.7 开孔无创组织抓持镊：≥4 支，器械直径≤8.7mm

1.8.8 强力组织抓持镊： ≥4 支，器械直径≤8.7mm

|  |  | 1.8.9 马里兰双极镊 ：≥4 支，器械直径≤8.7mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.8.10 单极手术弯剪： ≥4 支，器械直径≤8.7mm |
|  |  | 1.9 连台手术基本辅助器械及附件： |
|  |  | 1.9.1 单极器械能量电缆： ≥4 根， 可重复使用次数≥30 次 |
|  |  | 1.9.2 双极器械能量电缆： 具备， 可重复使用次数≥30 次 |
|  |  | 1.9.3 专用器械的套管： ≥6 个，可重复使用 |
|  |  | 1.9.4 专用内窥镜套管： ≥2 个，可重复使用 |
|  |  | 1.10 一次性基本附件： |
|  |  | 1.10.1 专用配套用无菌保护套： ≥400 个 |
|  |  | 1.10.2 专用配套用单极手术弯剪护套：≥100 个 |
|  |  | 1.10.3 专用配套用穿刺器：各类总计≥500 个 |
| 2 | 人体工程 学医师座椅 | 2.1 人体工学设计： 座椅具有人体工程学设计且设计美观， 座椅座面、靠背、扶手面皆为皮革面料； |
|  |  | 2.2 座椅调节功能：座椅可进行高度调节和椅背角度调节 |
|  |  | 2.3 底座：底座需包含≥5 个万向轮， 底座材质为金属材质。 |

## 五、商务要求

说明： 1、评分时， 如对一项招标商务要求（以划分框为准） 中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带★号条款为不可偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的， 将作投标无效处理； 带 “ ▲ ”指标项为重要参数， 负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内， 一旦发生质量问题， 中标人保证在接到 通知后_2_小时内响应， _24_小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 免费保修期 | ★原厂保修， 货物免费保修期_5__年， 自最终验收合格 之日起计算。在设备使用寿命内， 中标产品厂家提供软件免费升级， 时效性在新版本软件正式发布后 7 日内。 |
| 3 | 培训方案 | 中标人需派临床培训专业人员对采购人进行针对性的产品使用培训。 中标人需在本套设备在学校培训教学活动过程中免费提供应用培训技术支持服务 1 年。 在设备使用寿命内， 采购人可派遣相关教职人员及技术人员至中标产品厂家接受系统性培训， 每年≥1 次。该培训达到包教包会， 确保采购人相关人员具备完善的操作能力和教学能力。 厂家的系统性培训包含理论知识、产品构成、操作指导、模型及离体脏器操作实践， 清洁和维护知识、操作注意事项、应急处理等环节， 并在该培训结业后颁发结业证书。培训由浅入深， 并覆盖多个外科科室知识， 以保障培训内容适合相关人员回校后的教学工作，对不同年级学生具有普适性，以确保教学的适用性。 厂家培训人员团队为厂家认证讲师及工程师， 或具有执业医师证的临床医生。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维保期外 | 中标人保证继续为采购人提供货物的维修服务，中标人以市场零售价格_8_折的配件价格向采购人提供备品备件。 |

| （三）其他商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 违约责任 | 1.1 中标人逾期交货的（包括但不限于未能提供货物附带的技术材料或包装物，或其他本合同或/及招投标文件等约定之应与供货同时提供之资料及物件等， 或未能通过验收需要重新退换货等情况） ，每逾期一日， 应向采购人支付逾期交货部分金额 3‰的违约金， 采购人将直接在后续应付款中直接予以扣除。 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 |
|  |  | 1.2 中标人以其行为明确表述无法按照合同要求交货的， 或逾期交货达十五个日历日的， 或逾期交货已对采购人后续工作造成影响或使其无法正常进行的（前述情况以最先出现者为准）， 则在前述情况下， 采购人有权视情况报财政主管部门申请解除合同， 该书面通知自发出之日起三个日历日视为已送达， 本合同自书面通知送到之日终止，中标人应即时停止对于货物的采购供应或其他一切可能产生后续费用的工作， 将收取的货物款项全额退还给采购人， 并向支付等额于合同总金额 20%之违约金，并负责将已供货物（如有）负责搬离运回，前述过程中所产生的任何费用均由中标人自行承担。 |
|  |  | 1.3 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的， 或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争， 在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的， 采购人将根据标的的性质以及损失的大小， 可以合理选择要求中标人承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。 |
|  |  | 1.4 因中标人提供的货物/服务问题导致采购人相关工作不能正常进行， 采购单位有权依据《中华人民共和国民法典》相关规定依法解除合同。中标人须承担由此给采购人造成的损失。 |
| 2 | 交货及付款要求 | ★2.1交货地点：香港中文大学（深圳） 交货义务： 中标人承担货物运输、安装调试、验收检测和提供货物操作说明书、图纸等其他类似的义务。 主机设备交货期限： 签订合同后___45___天（日历日） 内交货 配套耗材交货期限： 签订合同后___90___天（日历日） 内交货 |
|  |  | ★2.2 付款期限和方式： 双方签订合同后 10 个工作日内提交履约保证金，货物到货后支付 50%；安装调试、试运行正常，经学校质量验收合格且提供发票后支付 50%。 |
| 3 | 验收条件 | ★1.采购人和中标人应在交付时对货物进行开箱验货， 以确认货物的数量、型号、规格等是否符合合同要求。 |
|  |  | ★2.如货物经安装、调试、试运行后验收的， 中标人应在货物到货并经开箱验货合格后 40 日内完成货物安装、调试的所有工作。 |
|  |  | ★3.采购人验收合格前， 除货物已由采购人实际使用的情况外， 货物 的 一 切风 险 （包 括 但不 限 于 货物 的 损毁 、 灭失 及 可 能的 侵权等）， 均由中标人承担。 |
|  |  | 4.验收时， 双方按照合同约定及时对交付的货物进行验收， 中标人应配合采购人的履约检查及验收。 |
|  |  | 5. 中标人货物经过大学组织的验收后， 中标人需提供产品保修文件。 |
| 4 | 检测验证 | 如招标方发现中标人提供的货物与投标资料明显不相符且投标人不能提供证据， 招标方有权直接通过第三方检测机构对于中标方提供的本项目全部或部分设备， 依据投标技术响应情况逐一测试验证，其检测结果作为验证中标方提供设备与其投标资料是否相符的认定标准。验收时产生的第三方检测费用由中标人承担，无论检测结果是否合格。 |

## 六、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制， 应包括成本、法定税费和相应的利润， 应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部，投标报价不得低于预算金额的80%，低于此价格的投标将被视为无效投标。由投标人根据招标需求自行测算投标报价； 一经中标， 投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿， 否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5 、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”， “中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”， 以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道， 相关信息以开标当日的查询结果为准。

## 第四章   投标文件组成要求及格式

特别提醒：

投标文件正文将对外公开， 投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时， 在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写， 填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效， 一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分） 必须编制于“正文（公开部分） ”部分， 投标文件附件（非信息公开部分） 必须编制于“附件（不公开部分） ”部分， 如下图所示。

政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分） 时为计算机截取信息自动公布， 如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文， 相关后果由投标人自负； 如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分） 的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

# 投标文件组成：

# 1.投标文件正文 （信息公开部分） ，主要包括以下内容：

（1） 投标函

（2） 政府采购投标及履约承诺函

（3） 投标人情况及资格证明文件

（4） 项目详细报价

（5） 供应商认证情况（格式自定）

（6） 供应商同类业绩

# 2.投标文件附件 （信息不公开部分） ：主要包括以下内容：

（1） 供应商基本情况表

（2） 法定代表人（负责人）证明书

（3） 投标文件签署授权委托书

（4） 实质性条款响应情况表

（5） 技术要求偏离表

（6） 商务要求偏离表

（7） 投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：  “开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

投标文件正文（信息公开部分）

## 一、投标函

致：    深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为 SZCG2025000300  的 香港中文大学（深圳）教学培训用外科医疗机械人系统项目 （项目名称）的 招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定， 我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后， 愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6 、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位提交样品， 且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回， 同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：                   ；  单位地址：                                        ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                     ；

电话：                          ；

日期：                年           月        日

## 二、政府采购投标及履约承诺函

致： 深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应） 的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕 3 号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标， 严格遵守政府采购相关法律， 不造假， 不围标、串标、陪标。我单位已清楚， 如违反上述要求， 投标将作无效处理， 被列入不良记录名单并在网上曝光， 同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标， 做到守信， 不偷工减料， 依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责， 中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚， 若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时， 愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目， 我单位的报价明显低于其他投标人的报价时， 我单位清楚， 本项目将成为重点监管、重点验收项目， 我单位将按时保质保量完成， 并全力配合有关监管、验收工作； 若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容， 所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责， 如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的， 则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料， 我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证， 其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权， 采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时， 不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证， 若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕 19  号） 列明的政府采购强制产品， 则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的， 应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行） >的通知》（财库〔2023〕 7  号） 要求。若所投产品涉及国家强制性标准的， 所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13.我单位保证， 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定， 与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系； 不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。 若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的， 我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14.我单位清楚， 如存在违反投标承诺行为情节严重的， 将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

15.我单位保证， 若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即  CCC  认证）； 其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有  “强制性认证产品符合性自我声明 ”； 若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的， 则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反， 愿依照国家相关法律法规处理， 并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：                           .

日期：         年       月         日

## 三、投标人情况及资格证明文件

### （一）投标人资格证明文件

（特别提示： 投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求） 提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的， 将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

### 填写指引：

### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的， 属于提供虚假资料谋取中标， 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

### (1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

### (2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）；

### (3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号）；

### (4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

### (5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字； 满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

### 4、声明函具体填写要求：

### （1） 声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人， 而是组织实施机构）；

### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目， 应标明中小企业的具体分包内容； 对于以联合体方式面向中小企业采购的项目， 应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“货物名称” 一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，   “标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称； 对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

### 第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准）， 并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写， 并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，   “采购文件

中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该联合体部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；

### 第五处， 在“企业名称”下划线处如实填写货物制造商名称。 对于分包方式面向中小企业采购的项目，   “企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，   “企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商；

### 第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据， 营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

### 第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔 2011 〕300号） 、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309  号）， 判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照

《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

### （3） 事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策， 但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

### （4） 声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

### （5） 声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗）， 具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的， 相关供应商将作资格审查不通过处理； 若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效， 相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

6、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中， 发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的， 应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商， 可以享受中小企业扶持政策。

### 1 、 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库	﹝ 2020 ﹞ 46  号） 的规定， 本公司（联合体） 参加   香港中文大学（深圳）      （单位名称）	 的  香港中文大学（深圳）教学培训用外科医疗机械人系统项目 （项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称）          ，属于      工业     （采购文件中明确的所属行业）         行业；制造商为           （企业名称， 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相 一致）       ，从业人员                人，营业收入为                 万元，资产总额为                  万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.        （标的名称）        ，属于      工业      （采购文件中明确的所属行业）         行业；制造商为           （企业名称， 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相 一致）       ，从业人员                人，营业收入为                 万元，资产总额为                  万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

### 以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46  号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300  号） 、《统计上大中小微型企业划分办法（2017） 》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的， 并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46  号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内

容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标， 依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

### 2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本单位郑重声明， 根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141  号）的规定， 本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        （单位名称）        单位的         （项目名称）        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141  号） 的规定， 承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

### 3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，

### 还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明， 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68  号） 的规定， 本投标人参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1.        （标的名称）       ， 制造商为        （企业名称）       ， 属于    监狱企业    ；

2.        （标的名称）       ， 制造商为        （企业名称）       ， 属于    监狱企业    。

### ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附： 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的监狱企业证明文件。

## 四、项目详细报价

（一） 分项报价表

| 采购 计划 编号 | 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZXB Z202 5440 3016 563 | 1 | 内窥镜手术系统（培训用） |  |  |  |  | 1 | 台 | / | / | 9,805,000 |
|  | 1.1 | 医生控制台（培训用） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 1.2 | 患者手术平台（培训用） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 1.3 | 影像处理平台（培训用） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 1.4 | 内窥镜控制单元（培训用） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 1.5 | 内窥镜三维校正工具 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 1.6 | 高频电外科设备 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 1.7 | 连接电缆 |  |  |  |  | 1 | 卷 |  |  |  |
|  | 1.8 | 8 毫米套管量针 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 1.9 | 10 毫米套管量针 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 1.10 | 工具释放套件 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 1.11 | 3D 30°内窥镜（内窥镜手术系统专用） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 1.12 | 导光光缆 |  |  |  |  | 2 | 卷 |  |  |  |
|  | 1.13 | 大号持针钳 |  |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
|  | 1.14 | 永久电钩 |  |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 1.15 | 特大号持针钳 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 1.16 | Cadiere 镊 |  |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 1.17 | ExtraGrasp 镊 |  |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 1.18 | 单极手术弯剪 |  |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 1.19 | 马里兰双极镊 |  |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 1.20 | 有孔双极镊 |  |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 1.21 | 单极电缆 |  |  |  |  | 4 | 卷 |  |  |  |

|  | 1.22 | 双极电缆 |  |  |  |  | 4 | 卷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.23 | 8 毫米套管 |  |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
|  | 1.24 | 10 毫米套管 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 1.25 | 专用穿刺器（8 毫米，扩张型） |  |  |  |  | 150 | 个 |  |  |  |
|  | 1.26 | 专用穿刺器（8 毫米，钝型） |  |  |  |  | 150 | 个 |  |  |  |
|  | 1.27 | 专用穿刺器（10 毫米， 扩张型） |  |  |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
|  | 1.28 | 专用穿刺器（10 毫米， 钝型） |  |  |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
|  | 1.29 | 无菌保护套 |  |  |  |  | 400 | 个 |  |  |  |
|  | 1.30 | 单极弯剪套 |  |  |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
|  | 2 | 人体工程学医师座椅 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表可按同样格式扩展。

2. “品牌”可以与商标一致， 也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定， 在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物， 可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）； 此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号） 的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定， 在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数） 负偏离扣分处理。

3. “原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4.所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5. 以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、合价和投标总价为包干价， 即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写； 投标总价应为以上各分项价格之和； 投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额， 否则将导致投标无效。

8. 以上分项报价表中标注“/”处，  无需填写报价。

（二） 核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：              。

本项目核心产品为： 内窥镜手术系统（培训用） （序号 1） 。

（三） 可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注： 格式可以参照《（一） 分项报价表》表格， 并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

（四） 投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

## 五、供应商认证情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

## 六、供应商同类业绩

| 采购人 | 项目名称 | 项目规模（金额） | 合同签 订日期 | 履约验 收时间 | 完成质量情况（以履约 验收报告为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

### 一、供应商基本情况表

| 投 标 （响应）供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  | 香港中文大学（深圳）教学 培训用外科医疗机械人系统 项目 SZCG2025000300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员）， 应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份） 占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额） 50%以上的股东， 以及出资额（或持有股份） 的比例虽然不足 50%， 但依其出资额（或持有股份） 所享有的表决权已足以对投标（响应） 供应商股东会（或股东大会） 的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应） 供应商不具有出资持股关系， 但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、法定代表人（负责人）证明书

（姓名） ，现任我单位                职务， 为法定代表人（负责人）， 身份证件号为：                                  ，联系电话：                。

特此证明。

说明： 1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体） 的主要行政负责人。

2 、本证明书要供法定代表人（负责人） 相关身份证明文件： 身份证扫描件（正反两面） ；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员， 可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

3 、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

4 、 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示： 为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形， 请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

### 三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明： 我              （姓名）系                （投标人名称） 的法定代表人（负责人）， 现授权委托             （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人） 的授权委托代理人， 代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权， 特此委托。

代理人：             ；

身份证件号：                      ，职务：               ；

联系电话：           ， 手机：                  ， 电子邮箱：                      ；

授权委托日期：          年     月       日。

附： 请提供代理人身份证扫描件（正反两面） ；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示： 为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形， 请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

### 四、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。 |  |  |  |

注： 1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2. “投标响应” 一栏应当详细填写投标人自身响应情况， 而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3. “偏离情况” 一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，  “正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，  “负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，  “无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的， 以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料， 在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审； 未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

### 五、技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜手 术系统 （培训 用） | 1.1 用途：机器人手术培训、练习和教学。 |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 系统构成：医生控制台、患者手术平台、影像处理平台、内窥镜控制单元、内窥镜镜头、手术器械以及附件。 |  |  |  |
|  |  | 1.2 医生控制台： |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 操控手柄≥2 个 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1 控制方式： 通过指压开关和指尖离合实现主刀医生控制。指压开关用于控制腹部模型内的镜头和手术器械的移动、转动和器械开合； 指尖离合用于单个操作手柄的位置处于运动限制时，维持腹部模型内的手术器械不移动，而医生控制台的操作手柄调整到舒适的位置； |  |  |  |
|  |  | ▲ 1.2.1.2 闭合提示功能： 指压开关在闭合过程中伴随有二段力反馈，医生可根据需要闭紧指压开关以发力（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有CMA、CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA、 CNAS 等资质范围或检测范围内的，该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求， 作负偏离处理。） |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.3 手柄运动空间： ≥27L |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.4 运动幅度缩放比例：≥3级可调,可随时调整手部传递到器械动作幅度缩放比例，最小等比例缩放运动比例≤1.5:1 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.5 镜头控制： 通过医生操控台的操控手柄配合镜头踏板可实现镜头的控制， 包括视野和方 向，放大和缩小及角度旋转 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.6 虚拟墙：当器械和内窥镜移动、旋转和关节转动到极限位置附近时在操控手柄上提供力反馈提示 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.7 主从控制位置重复性：≤ 1mm |  |  |  |
|  |  | 1.2.2 立体监视器： 裸眼直视三维 |  |  |  |

|  |  | 立体目镜， 术者无需佩戴 3D 眼镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2.2.1 光学视野： 立体监视器内置两块独立显示屏为左眼和右眼提供独立影像， 实现裸眼直视三维高清影像 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.2 每块显示屏的画面分辨率：≥3840×2160×60Hz |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.3 头部感应装置： 两侧对射型红外传感，可感应主刀医生头部进入或离开立体监视器 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.4 器械移出指示： 内窥镜移动时可显示器械移出术野画面指示功能 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.5 互动批注显示： 可显示助手和护士端绘制的批注 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3 触控面板：主手扶手位置，触控显示屏≥7 英寸 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1 具有一键保存用户人体工学设置功能 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.2 手术器械信息： 可显示手术器械信息，包括名称、臂号和所支持的能量模式等 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.3 内窥镜设置功能： 可通过触摸控制面板设置内窥镜光源开关、强度、工作距离、一键翻 转、电子变焦等参数 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.4 设定音频功能： 可调节音频参数等功能 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.5 设定系统功能： 可通过触摸控制面板设定系统功能 |  |  |  |
|  |  | 1.2.4 扶手按键： 扶手处左右侧提供多个控制物理按键， 包括电源开关、紧急制动和人体工学调节按键等 |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.1 人体工学调节键： 位于扶手上的物理按键， 支持≥4 组 8方向的设备人体工学调节 |  |  |  |
|  |  | ▲ 1.2.4.2 立体监视器基座调节按键： 具备升降和俯仰调节； 俯仰可调节角度： ≥20°； 升降可调 节距离：≥220mm； （提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有 CMA 、 CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA 、CNAS 等资质范围或检测范围内的， 该检 |  |  |  |

|  |  | 验（检测） 报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2.4.3 踏板伸缩调节按键：可电动伸缩踏板整体≥85mm； |  |  |  |
|  |  | 1.2.5 控制踏板：智能控制脚踏板， 包含臂切换、离合控制、镜头控制、能量控制等功能 |  |  |  |
|  |  | 1.2.5.1 脚传感器：可感应医生脚部是否就位， 同步提示于立体监视器内 |  |  |  |
|  |  | 1.2.5.2 踏板防水等级： ≥IPX8 |  |  |  |
|  |  | 1.2.6 音频系统： 麦克风≥1 个，扬声器≥2 个 |  |  |  |
|  |  | 1.2.7 医生控制台一键启动按钮：可一键开启医生控制台、患者手术平台、影像处理平台三大系统和内窥镜控制单元， 无需逐一启动 |  |  |  |
|  |  | 1.3 患者手术平台： |  |  |  |
|  |  | 1.3.1 底 座： 底 座 占 地 面 积 ≤ 1100*1400mm |  |  |  |
|  |  | 1.3.2 高度： 展开后的最大高度≤ 2200mm |  |  |  |
|  |  | 1.3.3 控制舵手柄：手柄上含制动按键≥2 个 |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.1 平台驱动助力：提供，支持爬坡≤10°（粗糙路面）， 支持自动刹车 |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.2 急停装置： 急停按钮≥ 1个，可一键停止机械臂运动 |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.3 患者手术平台一键启动按钮： 可一键开启医生控制台、患者手术平台、影像处理平台三大系统和内窥镜控制单元， 无需逐一启动 |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.4 备用电量显示：显示提示灯颜色≥3 个， 可显示内置电源剩余电量 |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.5 一键驻车按键： ≥ 1 个，用于设备停驻保持稳定 |  |  |  |
|  |  | 1.3.4 机械臂： 数量≥4 臂， 且支持 3 臂模式使用 |  |  |  |
|  |  | 1.3.4.1 机械臂结构：立柱环抱式机械臂结构， 可适应多象限手术对工作范围和精细操作的要求 |  |  |  |
|  |  | 1.3.4.2 机械臂离合：每条机械臂具备≤2 个离合， 可在术前和术中快速调节机械臂的位置和姿态, |  |  |  |

|  |  | 支持对接前短按激活和对接后长按激活两种操作方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3.4.3 器械在腔内的有效工作空间：≥13L |  |  |  |
|  |  | 1.3.4.4 器械更换辅助：更换器械时自动辅助助手将新器械还原到原始位置偏后处从而保证器械尖端不继续深入而伤害组织 |  |  |  |
|  |  | 1.3.5 后备电源： 保障在设备未插电时可有助力移动， 紧急情况下提供临时供电 |  |  |  |
|  |  | 1.3.6 音频系统： 内置扬声器， 可支持患者手术平台与医生控制台间语音沟通 |  |  |  |
|  |  | 1.3.7 移动模式档位： 可切换为手动移动， 防止设备后备电源电量不足时无法移动设备 |  |  |  |
|  |  | 1.4 影像处理平台： |  |  |  |
|  |  | 1.4.1 系统控制与图像处理模块：提供系统设置调节、3D 图像处理和传输、数据处理和交换、设备间通讯、人机交互和数据导出等功能 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.1 同步图像显示：可实时显示与医生控制台立体监视器内同步的手术画面， 并显示包括器械状态、内窥镜状态等相关信息 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.2 影像处理平台具备部署指引功能： 为设备启动 、 围帘安装、机械臂摆放、对接套管、驻车柱部署和器械安装等提供视觉提示和操控交互 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.3 系统状态显示：可显示系统信息、时间信息、系统日志等 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.4 器械信息显示：可显示器械名称、型号、编号和使用寿命信息 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.5 设备故障提示和处理：可显示故障状态并指引医护人员处置， 区分可恢复故障和不可恢复故障， 医护人员可通过影像处理平台确认风险解除后可通过确认继续手术 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.6 系统设置：可设置系统语言或恢复出厂设置 |  |  |  |
|  |  | ▲ 1.4.1.7 内窥镜设置功能： 可通过影像处理平台触摸屏切换显示内窥镜左眼、右眼信号， 可设置光源开关， 可一键翻转内窥镜，可进行内窥镜 3D 校正（提供第 |  |  |  |

|  |  | 三方检测机构出具的具有 CMA和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有 CMA、CNAS 等标识的， 若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA 、CNAS 等资质范围或检测范围内的，该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4.1.8 一键翻转内窥镜功能：护士可通过触摸屏一键翻转 30°内窥镜 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.9 影像处理平台具备互动批注功能： 支持绘制标注并同步显示至医生头部监视器内 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.10 截屏功能：可通过触摸屏截屏保存于 USB 存储设备 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.11 录像功能：可通过触摸屏录像保存于 USB 存储设备 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.12 USB 接口： ≥1 个，具有数据存储导出功能， 需能够连接外界存储设备， 主要用于静态图像和动态视频捕获存储 |  |  |  |
|  |  | ▲1.4.2 触 摸 显 示 器： 触摸 显 示器， 用于视频显示、部署指引、信息显示、系统设置等功能（提供第三方检测机构出具的具有CMA 和 CNAS 标识的合格检测( 检验 ) 报 告 扫 描 件 证 明 。 检 验（检测）报告要求具有 CMA 、 CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA 、CNAS 等资质范围或检测范围内的， 该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。） |  |  |  |
|  |  | 1.4.2.1 尺寸≥27 英寸 |  |  |  |
|  |  | 1.4.2.2 屏幕调整：显示屏支持上下前后移动， 左右旋转， 上下俯仰 |  |  |  |
|  |  | ▲1.4.3 气瓶安装架： 带有绑带和伸缩托架，可放置和固定 2 个≤ 20kg 的气瓶（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测） 报告要求具有 CMA、CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA、 |  |  |  |

|  |  | CNAS 等资质范围或检测范围内的， 该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求， 作负偏离处理。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4.4 扬声器： ≥1个 |  |  |  |
|  |  | 1.4.5 影像处理平台 一 键启动按钮： 可一键开启医生控制台、患者手术平台、影像处理平台三大系统和内窥镜控制单元， 无需逐一启动 |  |  |  |
|  |  | 1.5 内窥镜系统： |  |  |  |
|  |  | 1.5.1 内窥镜操控： 提供内窥镜控制单元触摸屏、镜头手柄按键、医生控制台触摸屏、医生控制台手柄和影像处理平台触摸屏操控共≥5 种方式 |  |  |  |
|  |  | 1.5.1.1 医生控制台调节： 医生可直接通过医生控制台触摸屏调节内窥镜系统的亮度等关键参数 |  |  |  |
|  |  | 1.5.2 内窥镜控制单元： 提供与影像处理平台同品牌内窥镜主机， 内置冷光源 |  |  |  |
|  |  | 1.5.2.1 触摸屏：≥7 英寸， 分辨率：≥1280x800 |  |  |  |
|  |  | 1.5.2.2 动态照明模式： 内窥镜头端进入患者体腔后自可根据环境动态调整光源亮度 |  |  |  |
|  |  | 1.5.2.3 光源手动调节： 可在触摸屏手动快速调节光源强度、开关等关键参数 |  |  |  |
|  |  | 1.5.2.4 手动照明模式： 可在触摸屏快速调节光源强度 |  |  |  |
|  |  | 1.5.2.5 光源装置：光源装置内置在内窥镜控制器单元内， 通过导光光缆连接内窥镜 |  |  |  |
|  |  | ▲ 1.5.2.6 内 置 冷 光 源 寿 命： ≥ 30000 小时（提供产品白皮书扫描件证明） |  |  |  |
|  |  | ▲ 1.5.2.7 光源寿命提示： 内窥镜触摸屏软件自动显示光源寿命 （提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测(检验)报告扫描件证明。检验（检测）报告要求具有 CMA 、 CNAS 等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可） CMA 、CNAS 等资质范围或检测范围内的， 该检验（检测） 报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。） |  |  |  |

|  |  | 1.5.2.8 白平衡校准：具有一键白平衡校准功能， 且系统可记录最新白平衡参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5.2.9 3D 校准： 支持通过便携校准工具进行一键 3D 校准 |  |  |  |
|  |  | 1.5.3 内窥镜镜头： 具备与内窥镜控制单元同品牌 30 度内窥镜 |  |  |  |
|  |  | 1.5.3.1 内窥镜组成： 一体化电子内窥镜镜头，采用双 CMOS 芯片， 由 2 个独立成像通道组成，可实现 3D 成像功能 |  |  |  |
|  |  | 1.5.3.2 按键： ≥3 个， 具备光源模式切换、开启/关闭光源、白平衡校正等不同功能 |  |  |  |
|  |  | ▲ 1.5.3.3 内窥镜直径：≤10.1mm （提供产品白皮书扫描件证明） |  |  |  |
|  |  | 1.5.3.4 非翻转操作下， 内窥镜控制旋转角度：≥540 ° |  |  |  |
|  |  | ▲ 1.5.3.5 内窥镜角分辨力：≥ 6C/( °) （提供产品白皮书扫描件证明） |  |  |  |
|  |  | 1.5.3.6 防雾设计： 内窥镜镜头先端具有防雾设计 |  |  |  |
|  |  | 1.5.4 导光光缆：与内窥镜控制单元同品牌 |  |  |  |
|  |  | 1.6 安全装置： |  |  |  |
|  |  | 1.6.1 安全联锁装置：具备≥7 种 |  |  |  |
|  |  | 1.6.1.1 人手脱离检测： 检测到医生手部脱离手部控制器时自动锁定系统，防止非预期运动 |  |  |  |
|  |  | 1.6.1.2 医生在位检测： 操作人员头部离开时自动锁定主手操作手柄和患者手术车机械臂的运动，防止非预期运动 |  |  |  |
|  |  | 1.6.1.3 主手关节异常保护：医生手部控制器各关节均带有异常保护机制，检测到异常时自动锁定系统 |  |  |  |
|  |  | 1.6.1.4 从手关节异常保护：患者手术平台手术机械臂各关节均带有异常保护机制，检测到异常时自动锁定系统 |  |  |  |
|  |  | 1.6.1.5 人体工程调整机构异常保护：人体工程调整相关运动机构发生异常如松动、卡壳时将自动锁定系统 |  |  |  |
|  |  | 1.6.1.6 报警锁定功能： 检测到故障后进入安全状态并锁定系统 |  |  |  |
|  |  | 1.6.1.7 紧急制动装置： 术者和临床人员可使用紧急制动开关停止 |  |  |  |

|  |  | 机械臂运动并暂停手术， 直到风险解除后通过确认以恢复系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.6.2 安全保障机制：≥9 种 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.1 故障分级机制： 可显示并区分可恢复故障和不可恢复故 障，医护人员可通过影像处理平台确认风险解除后可通过确认继续手术 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.2 智能踏板传感器： ≥2 组传感器，可自动检测医生脚部就位情况同时在软件上提供视觉线索，避免误激发 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.3 跟踪误差反馈： 当器械或内窥镜因碰撞等原因产生较大系统跟踪误差时， 提供一个明显的反馈提示医生手术机械臂可能触及环境里面的物体或碰撞 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.4 机械臂柔顺复位： 在主从遥操作状态下， 如手术机械臂被拖动， 释放后机械臂可以缓慢回归到原位 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.5 器械更换辅助： 更换/放回器械时自动辅助助手将新器械还原到原始位置偏后位置并保证器械尖端不继续深入伤害组织 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.6 内窥镜移出指示： 内窥镜移动时可显示器械移出术野画面的实时方位指示功能 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.7 自动锁屏： 当医生控制台处于医生操控状态时，自动锁定扶手触摸屏，防止误触 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.8 故障降级： 当装有器械的机械臂发生不可恢复故障时，用户可通过降级功能将该机械臂禁用并从患者身上移开，并使用剩余的手术臂完成手术。 |  |  |  |
|  |  | 1.6.2.9 手术部件寿命控制系统：有 |  |  |  |
|  |  | 1.6.3 一键启动/重启：当设备需要启动/关机/重启时， 可通过医生操控台、患者手术平台、影像处理平台上任一电源按钮实现 |  |  |  |
|  |  | 1.6.4 术中重启：手术中如出现故障，可将器械取出后直接重启系统并跳过自检， 无需解除对接和无菌屏障 |  |  |  |
|  |  | 1.7 高频电外科系统： |  |  |  |
|  |  | 1.7.1 能量工具接口：≥3 个，支持 2 种高频能量工具连接 |  |  |  |
|  |  | 1.7.2 电切最大输出功率： ≥ |  |  |  |

|  |  | 300W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.7.3 电凝最大输出功率： ≥ 200W |  |  |  |
|  |  | 1.7.4 最大输出时功率： ≥500W |  |  |  |
|  |  | 1.7.5 显示：配备液晶显示屏 |  |  |  |
|  |  | 1.8 专用器械： |  |  |  |
|  |  | 1.8.1 器械旋转角度：≥600 ° |  |  |  |
|  |  | 1.8.2 每把培训用内窥镜手术系统专用器械的使用次数：≥30 次 |  |  |  |
|  |  | 1.8.3 永久电钩：≥4 支， 器械直径 ≤8.7mm |  |  |  |
|  |  | 1.8.4 有孔双极镊： ≥4 支，器械直径≤8.7mm |  |  |  |
|  |  | 1.8.5 大号持针钳： ≥6 支，器械直径≤8.7mm |  |  |  |
|  |  | 1.8.6 特大号持针钳：≥2 支，器械直径≤8.7mm |  |  |  |
|  |  | 1.8.7 开孔无创组织抓持镊：≥4支，器械直径≤8.7mm |  |  |  |
|  |  | 1.8.8 强力组织抓持镊： ≥4 支，器械直径≤8.7mm |  |  |  |
|  |  | 1.8.9 马里兰双极镊 ：≥4 支，器械直径≤8.7mm |  |  |  |
|  |  | 1.8.10 单极手术弯剪： ≥4 支，器械直径≤8.7mm |  |  |  |
|  |  | 1.9 连台手术基本辅助器械及附件： |  |  |  |
|  |  | 1.9.1 单极器械能量电缆： ≥4根， 可重复使用次数≥30 次 |  |  |  |
|  |  | 1.9.2 双极器械能量电缆： 具备，可重复使用次数≥30 次 |  |  |  |
|  |  | 1.9.3 专用器械的套管： ≥6 个，可重复使用 |  |  |  |
|  |  | 1.9.4 专用内窥镜套管： ≥2 个，可重复使用 |  |  |  |
|  |  | 1.10 一次性基本附件： |  |  |  |
|  |  | 1.10.1 专用配套用无菌保护套： ≥400 个 |  |  |  |
|  |  | 1.10.2 专用配套用单极手术弯剪护套： ≥100 个 |  |  |  |
|  |  | 1.10.3 专用配套用穿刺器：各类总计≥500 个 |  |  |  |
| 2 | 人体工程 学医师座 椅 | 2.1 人体工学设计： 座椅具有人体工程学设计，座椅座面、靠背、 扶手面皆为皮革面料； |  |  |  |
|  |  | 2.2 座椅调节功能：座椅可进行高度调节和椅背角度调节 |  |  |  |
|  |  | 2.3 底座：底座需包含≥5 个万向轮，底座材质为金属材质。 |  |  |  |

证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序）， 格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数， 而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求， 以体现具体响应情况。  “投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致， 响应不实且情节严重的， 经查实， 将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，  其中：  “正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，  “无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容， 如未响应或出现负偏离的， 将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致， 响应不实且情节严重的， 经查实， 将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4 、未要求提供证明资料的招标技术要求， 可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5 、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求） 进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料， 以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置） , 以便评审； 此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求； 证明资料显示不符合招标技术要求； 证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求） ，且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的， 经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序） ，且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式） 均应与“说明”一栏所填内容保持一致（ 一一对应）， 以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果， 经评审委员会认定， 相关技术要求将判定为负偏离。

7 、证明资料的形式及其它具体要求：

（1） 除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于： a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页； b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等； c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的， 必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3） 产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页； 提供外文说明书或彩页的， 必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明， 评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试） 报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明， 评标依据以中文翻译文字说明内容为准， 外文报告或证书仅供参考； 报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

8 、其它注意事项：

（1） 评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2） 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求） 或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

### 六、商务要求偏离表

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修响应及 故障解决时 间 | 在保修期内， 一旦发生质量问题，中标人保证在接到 通知后_2_小时内响应， _24_小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |  |  |
| 2 | 免费保修期 | ★原厂保修， 货物免费保修期_2__ 年， 自最终验收合格之日起计算。在设备使用寿命内， 中标产品厂家提供软件免费升级， 时效性在新版本软件正式发布后 7 日内。 |  |  |  |
| 3 | 培训方案 | 中标人需派临床培训专业人员对采购人进行针对性的产品使用培训。 中标人需在本套设备在学校培训教学活动过程中免费提供应用培训技术支持服务 1年。 在设备使用寿命内， 采购人可派遣相关教职人员及技术人员至中标产品厂家接受系统性培训， 每年≥1 次。该培训达到包教包会， 确保采购人相关人员具备完善的操作能力和教学能力。 厂家的系统性培训包含理论知识 、 产品构成 、 操作指导、模型及离体脏器操作实践， 清洁和维护知识、操作注意事项 、 应急处理等环节， 并在该培训结业后颁发结业证书。培训由浅入深，并覆盖多个外科科室知识，以保障培训内容适合相关人员回校后的教学工作， 对不同年级学生具有普适性， 以确保教学的适用性。 厂家培训人员团队为厂家认证讲师及工程师， 或具有执业医师证的临床医生。 |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保期外 | 中标人保证继续为采购人提供货物的维修服务， 中标人以市场零售价格_8_折的配件价格向采购人提供备品备 |  |  |  |

|  |  | 件。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 1 | 违约责任 | 1.1 中标人逾期交货的（包括但不限于未能提供货物附带的技术材料或包装物， 或其他本合同或/及招投标文件等约定之应与供货同时提供之资料及物件等， 或未能通过验收需要重新退换货等情况）， 每逾期一日， 应向采购人支付逾期交货部分金额3‰的违约金， 采购人将直接在后续应付款中直接予以扣除。 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 |  |  |  |
|  |  | 1.2 中标人以其行为明确表述无法按照合同要求交货的，或逾期交货达十五个日历日的， 或逾期交货已对采购人后续工作造成影响或使其无法正常进行的（前述情况以最先出现者为准）， 则在前述情况下， 采购人有权视情况报财政主管部门申请解除合同， 该书面通知自发出之日起三个日历日视为已送达， 本合同自书面通知送到之日终止， 中标人应即时停止对于货物的采购供应或其他一切可能产生后续费用的工作， 将收取的货物款项全额退还给采购人， 并向支付等额于合同总金额 20%之违约金， 并负责将已供货物（如有） 负责搬离运回， 前述过程中所产生的任何费用均由中标人自行承担。 |  |  |  |
|  |  | 1.3 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的， 或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争， 在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的， 采购人将根据标的的性质以及损失的大小， 可以合理选择要求中标人承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责 |  |  |  |

|  |  | 任。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4 因中标人提供的货物/服务问题导致采购人相关工作不能正常进行， 采购单位有权依据《中华人民共和国民法典》相关规定依法解除合同。中标人须承担由此给采购人造成的损失。 |  |  |  |
| 2 | 交货及付款要求 | ★2.1 交货地点： 香港中文大学（深圳） 交货义务： 中标人承担货物运输、安装调试、验收检测和提供货物操作说明书、图纸等其他类似的义务。 交 货 期 限： 签 订 合 同 后___90___ 天 （日历 日） 内 交货。 |  |  |  |
|  |  | ★2.2 付款期限和方式： 双方签订合同后 10 个工作日内提交履约保证金， 货物到货后支付 50%；安装调试、试运行正常， 经学校质量验收合格且提供发票后支付 50%。 |  |  |  |
| 3 | 验收条件 | ★1.采购人和中标人应在交付时对货物进行开箱验货，以确认货物的数量、型号、规格等是否符合合同要求。 |  |  |  |
|  |  | ★2.如货物经安装、调试、试运行后验收的， 中标人应在货物到货并经开箱验货合格后 40 日内完成货物安装、调试的所有工作。 |  |  |  |
|  |  | ★3.采购人验收合格前， 除货物已由采购人实际使用的情况外， 货物的一切风险（包 括 但 不 限 于 货 物 的 损毁 、 灭 失 及 可 能 的 侵 权等）， 均由中标人承担。 |  |  |  |
|  |  | 4.验收时， 双方按照合同约定及时对交付的货物进行验收， 中标人应配合采购人的履约检查及验收。 |  |  |  |
|  |  | 5. 中标人货物经过大学组织的验收后， 中标人需提供产品保修文件。 |  |  |  |
| 4 | 检测验证 | 如招标方发现中标人提供的货物与投标资料明显不相符 |  |  |  |

|  |  | 且投标人不能提供证据， 招标方有权直接通过第三方检测机构对于中标方提供的本项目全部或部分设备， 依据投标技术响应情况逐一测试验证， 其检测结果作为验证中标方提供设备与其投标资料是否相符的认定标准。如检测结果符合合同要求， 其检测费用由采购人承担； 如检测结果不符合合同要求，其检测费用由中标人承担。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

《商务要求偏离表》编制指引：

1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，  其中：  “正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，    “无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容）， 均视为“负偏离”。

4 、带★号条款为不可偏离条款， 如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

### 七、投标人认为需要加以说明的其他内容

（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项， 并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致） 。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，  包括但不限于：

（一） 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二） 由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三） 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四） 投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五） 其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一） 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二） 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三） 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制， 或者由同一人分阶段参与编制的。

（四） 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五） 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六） 由同一单位工作人员为两家以上（含两家） 供应商进行同一项投标活动的。

（七） 不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九） 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一） 对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查， 确保其真实性。 如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的， 无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供， 均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二） 对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件， 一旦涉嫌虚假， 经查实， 主管部门将依法从严处理， 并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的， 移送司法机关处理。

（三） 我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任； 使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动， 均具有法律效力， 须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果， 由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定， 处以一至三年内禁止参与本市政府采购， 并记入供应商诚信档案， 处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款； 情节严重的， 取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：  “我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》， 充分知悉违法行为的法律后果， 并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注： 1.《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7  号） 的要求， 《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒， 不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（二）订单融资情况

1、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题， 根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求， 参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同， 向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础， 为中标（成交）供应商提供融资授信， 订单融资具    体     流    程    可     登    录     深    圳    要    素     交    易     金     融    服     务     平     台

(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)， 相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网

（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

2、供应商账户信息

投标人（单位全称）：                                                     ；

投标人单位地址：                                      ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                                       ；

联系电话：                              ；

开户银行名称：                                                      ；

开户银行账号：                                                      ；

开户银行地址：                                                         。

注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

## 第五章   合同条款及格式

# （仅供参考， 具体以项目需求及采购结果为准）

项目编号：

甲方（采购人） :香港中文大学（深圳）地址：

法定代表人：

联系人：             联系电话：                   电子邮件：

乙方（供应商） :

地址：

法定代表人：

联系人：             联系电话：                   电子邮件：

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） 号项目结果， ***单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编  合同）和《深圳经济特区政府采购条例》，  经深圳市（以下简称甲方）和单位（以下简称乙方）协商， 达成以下合同条款：

一、 合同标的

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总价小写人民币（元）： 合同模板不得出现报价信息 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 本合同项下总价款为 （大写） 人民币， 总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用， 包括但不仅限于货物所有的运输、包装、搬运（包括购置时的运入以及解除或终止时的搬离） 、安装调试拆除、工程辅料、使用培训、售后服务（质保期退运返修）、发票税点及代理服务费等所有费用，系固定不变价格， 且不随通货膨胀的影响而波动。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式

1.双方签订合同后支付预付款     %， 货物到货后       % （可选） ；安装调试、试运行正常,经甲方质量验收合格且收到发票后支付       %； 质保期满后支付       % （可选） 。 （根据项目情况完善）

2.支付方式： 甲方应将货款汇入乙方指定的帐户。

单位名称：

开  户  行 :

帐        号：

三、质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应符合招投标文件规定的技术要求， 同时符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件） ，并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3. 乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

4.按照               标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等) （如有） 。

5.按样本为标准的， 样本应作为合同的附件（如有）。

6.按双方商定要求执行的，具体为：         （应具体约定货物质量要求） （如有）。

7.如前述标准不一致的， 以对于货物较高要求之要求为准。

四、交货

1.交货时间 : 自本合同签订之日起        日历日内完成交货。

2.交货地点：货物由乙方负责免费送货到甲方所在地， 并按甲方的要求运输至甲方指定安置地点， 货物在运到甲方指定交货地点前的一切风险由乙方承担。

3.运输及安装过程中， 乙方应对其运输人员、 安装人员及其他任何第三方的人身和财产安全负责， 如在前述过程中，由于乙方运输人员或安装人员的故意或过失对于货物、其自身、 甲方及其他任何第三方的人身和财产造成损害的， 应由乙方承担赔偿责任， 与甲方无关。甲方质量验收合格前， 货物的一切风险（包括但不限于设备的损毁、灭失及可能的侵权等） ，均由乙方承担。

4. 乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方； 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的， 视为未按合同约定交货， 乙方负责补齐， 因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、验收

1. 乙方送货到甲方指定地点后， 双方应现场进行来货初验，对于货物的型号、外观、数量、配件、包装是否无破损等情况进行查验 。如前述任何内容不符合合同或招投标文件规定的，

甲方有权拒收。如乙方未能达到上述要求的，视为未按合同约定交货，由此引起的风险，由乙方承担， 并按照本合同的约定承担相关违约责任。

2.在设备完成安装调试、试运行、培训等工作并达到可使用状态后， 由乙方提出书面验收申请， 甲方收到乙方申请后应及时组织相关人员进行验收。乙方应根据甲方要求提供质量验收所需的相关资料并参与质量验收，否则甲方有权单方面确认质量验收结果。甲方质量验收合格后， 需按照合同约定安排支付对应款项。

3. 甲方有权直接通过第三方检测机构对于乙方提供的本项目全部或部分设备， 依据投标技术响应情况逐一测试验证，其检测结果作为验证乙方提供设备与其投标资料是否相符的认定标准。如检测结果符合合同要求， 其检测费用由甲方承担； 如检测结果不符合合同要求， 其检测费用由乙方承担，该检测结果作为甲方对于货物进行验收标准之一，乙方不得提出任何异议。

4.如为定制货物， 经双方确认的货物有关功能说明以及具体定制信息需作为本合同附件，并作为验收标准。

六、售后及其他服务

1.货物免费质保期为       年，         核心部件保修期为       年。自甲方最终验收合格并交付使用之日起计算。

2.在前述质保期内，由于货物本身质量问题引起的货物维修及更换等一切费用由乙方负责；具体包括： 包修、包换或者包退等， 并承担甲方因此支出的修理、调换或退货的实际费用。如乙方无法修理或不能调换， 则按照无法交货处理。

3.在质保期内， 一旦发生质量问题， 乙方保证按照招投标文件的时间要求内赶到现场进行修理或更换。

4.质保期外， 乙方继续为甲方提供维修服务， 乙方须以市场零售价格         折的配件价格向甲方提供零备件。

5.售后联系方式：

地址：                  联系人：             固定电话及移动电话：

七、保守秘密和知识产权

双方在洽谈和履行本合同过程中，获悉对方的任何经营、技术、价格等信息， 不得向任何第三方公开； 但该信息已经为公众所知晓或信息所有方明示可以公开的除外。

乙方承诺其货物不涉及对于任何第三方合法权益的侵犯（包括但不限于知识产权） ，否则由此造成第三方向甲方进行索赔或使得甲方受到任何损失的，由乙方承担责任。

八、履约保证金

1. 甲方要求乙方在签订合同后提交____万元履约保证金（保函等），按照下述方式进行退还： 项目质量验收完成后由乙方申请以无息退还履约保证金， 甲方在确认乙方履行完毕本合同项下全部义务后十个工作日内无息退还乙方。

2.如乙方未能履行合同规定的义务（包括但不限于未能妥善履行售后质保义务的），甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.招标文件及投标文件为本合同的重要组成部分，乙方在甲方项目中曾出现围标、串标，转包、分包等违反投标函中承诺等事项，甲方有权单方面中止或终止履行合同， 并扣除乙方的履约保证金不再退还，且乙方须承担由此给甲方造成的损失。

九、违约责任和免责条款

1. 甲方违约责任

若甲方逾期付款的，除因政府财政划拨迟延、乙方未能提供正式足额发票、乙方违约等甲方免责的情况外，乙方可向甲方发出书面催收函，甲方在收到催收函  15  个工作日内（“宽限期”） ，应按时足额支付应付款项， 如无任何本合同约定或其他法定事由，甲方在前述宽限期届满后仍无故拒不付款也未主张要求解除本合同的， 乙方有权自该日起要求甲方以应付款项为基数， 承担日        的违约金，该违约金上限不超过本合同总金额的 20%。

2. 乙方违约责任

（1） 乙方逾期交货的（包括但不限于未能提供货物附带的技术材料或包装物，或其他本合同或/及招投标文件等约定之应与供货同时提供之资料及物件等， 或未能通过甲方验收需要重新退换货等情况） ，每逾期一日， 应向甲方支付逾期交货部分金额      ‰的违约金，甲方也可以直接在后续应付款中直接予以扣除， 且无需获得乙方同意或通知乙方。

（2） 如乙方以其行为明确表述无法按照合同要求交货的， 或乙方逾期交货达十五个日历日的， 或乙方逾期交货已对于甲方后续工作造成影响或使其无法正常进行的（前述情况以最先出现者为准）， 则在前述情况下，甲方有权发出书面通知终止本合同，该书面通知自发出之日起三个日历日视为已送达乙方，本合同自书面通知送到乙方之日终止， 乙方应即时停止对于货物的采购供应或其他一切可能产生后续费用的工作，将收取的甲方款项全额退还给甲方， 并向甲方支付等额于合同总金额  20%之违约金， 并负责至甲方处将已供货物（如有）负责搬离运回，前述过程中所产生的任何费用均由乙方自行承担。本条款约定之违约责任与逾期交货违约责任同时适用。

（3） 因乙方提供的货物/服务问题导致甲方相关工作不能正常进行,  甲方有权单方面中止或终止履行合同， 乙方须承担由此给甲方造成的损失。

3.若完全或部分地由于不可抗拒的因素， 使某一方无法履行合约下所负担的义务可以延搁。不可抗拒力包括工潮、重大自然灾害（如地震、台风、火灾等）、任何国家（无论是本国或外国， 城市或其他政府机关包括海关和商检）所颁布或执行的法律、法令、条例和命令、战争行动（宣战或不宣而战） 由战争而引起的状态以及超越一方能合理控制的原因， 任何一方

受到上述影响时， 应迅速地以书面通知对方并附同合理的详情，并着手致力于消除此不可抗拒的原因及其影响。

十、争议解决方式

凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成时， 任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。甲、乙双方确认， 本合同中所列地址为双方认可的可送达地址，适用于合同双方、法院及公证机关等相关机构各类文件的送达。如发生变更， 应提前 30 个工作日以书面方式通知对方，并列明新的地址， 否则视为该方已收妥相关文件并自愿放弃对通知方的抗辩权。

十一、合同生效及其他

1.下列文件均为本合同的组成部分：

（1） 项目编号为                 的招标文件、答疑及补充通知；

（2） 乙方对应以上项目编号的投标文件；

（3） 甲乙双方均应严格信守本合同， 不得变更或解除合同。如需变更或增加条款， 经双方协商一致后可签署补充协议，其效力与本合同相同。

（4） 前述文件均适用于本合同约定内容， 如其中对于乙方应履行合同义务或验收标准等存在约定不一致的， 以较高者为准。

2.若乙方需要在甲方场地施工的，乙方应遵守甲方《校园施工管理条例（暂行） 》，其中针对乙方的罚款， 甲方可从合同款项中扣除。乙方应遵守甲方安全施工的规定， 自行购买建筑工程一切险和人身意外伤害险。

3.本合同壹式肆份，甲乙双方签章后即时生效， 双方各持贰份，每份均具有同等法律效力。自生效之日起一年内， 甲方如追加同类货物， 单价不得高于本合同约定的单价。

4.如因本合同标的物之交付需要办理相应外贸进口手续且乙方需要委托第三方作为卖方与甲方或甲方委托的第三方共同签订外贸合同的，乙方承诺并确认，甲乙双方之权利义务以本合同约定为准，该等乙方第三方信息及经营行为均合法有效，该等外贸合同签订的目的是为了办理本合同标的物之进口报关以及申请海关免税之用， 且该外贸合同中所约定的一切应由卖方承担的供货以及其他法律责任均由乙方承担连带责任。

本项目进口货物乙方委托           作为本项目的第三方代理公司。（根据项目情况可选）

甲方：香港中文大学（深圳）（盖章）

授权代表签字：

日期：

乙方：（盖章）

授权代表签字：

日期：

## 第二册   通用条款（公开招标）

## 第一章     总则

1. 通用条款说明

1.1 政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本， 列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2 招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3 “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4 “通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5   “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2． 招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标人。

3． 定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1 “采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2   “政府集中采购机构” 是指市政府设立的， 组织实施政府采购项目， 并对政府采购活动提供服务的专门机构； 本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；

3.3 “投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4 “评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5 “日期”指公历日；

3.6 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7 “电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） 网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称： 投标文件制作软件） 制作并加密的投标文件,适用于网上投标； （投标文件制作软件可从“下载地址： http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-

e0ea75d84dd6.html 深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）

3.8 “网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） 网站上传电子投标文件；

3.9  招标文件中的标题或题名仅起引导作用， 而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1 欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2  投标人应当遵循公平竞争的原则， 不得恶意串通， 不得妨碍其他投标人的竞争行为， 不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求， 经核实后， 供应商的投标无效。

5． 投标人参加政府采购的条件

5.1 投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理） 进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见 www.szggzy.com 网站“交易服务指南-政府采购”。。

5.2 投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”（即申请人的资格要求） 的内容。

5.3 联合体投标

5.3.1    以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2    由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时， 应符合以下原则：

（1） 投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2） 在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的， 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4） 是否允许联合体参加投标， 应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5） 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议， 明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动， 出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9） 本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6． 政策导向

6.1   政府采购支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展， 支持乡村产业振兴， 支持创新、节能减排、绿色环保等。

6.2   本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3   本项目支持投标人性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1   必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2    国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3   进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径， 并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4   投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷， 投标人应承担全部责任。

7.5   投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求； 符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等） 。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后， 除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6   工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7   投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8． 投标费用

不论投标结果如何， 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9． 踏勘现场

9.1  如有需要（详见专用条款）， 采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘， 以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2  投标人及其人员经过采购人的允许， 可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的， 投标人应当按时前往。

9.3 采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺， 未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知， 均作无效处理。

9.5 未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10． 标前会议

10.1 如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点， 参与标前会议。

10.2 任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知， 均作无效处理。

10.3 未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

## 第二章     招标文件

11． 招标文件的编制与组成

11.1 招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容， 均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册   专用条款

关键信息

第一章   招标公告

第二章   对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章   用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章   合同条款及格式

第二册   通用条款

第一章   总则

第二章   招标文件

第三章   投标文件的编制

第四章   投标文件的递交

第五章   开标

第六章   评审要求

第七章   评审程序及评审方法

第八章   定标及公示

第九章   公开招标失败的后续处理

第十章   合同的授予与备案

第十一章   质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容， 如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出， 否则， 由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等， 如果投标人的投标文件未按招标文件要

求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应， 其风险由投标人自行承担。

11.3 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知， 均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4 招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段， 主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12． 招标文件的澄清

12.1 招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2 投标人如对招标文件内容有疑问， 应当在招标公告规定的澄清（提问） 截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3 不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清， 政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第 13.3、 13.4 款规定执行。

13． 招标文件的修改

13.1 招标文件发出后， 在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的， 政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2  招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式， 如更正公告等）发送给所有投标人， 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3 招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式， 如更正公告等） 明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时， 以最后发出的内容为准。

13.4 政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究， 政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 第三章     投标文件的编制

14． 投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时， 以中文为准。

14.2  除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位， 均采用中华人民共和国法定计量单位。

15． 投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16． 投标文件格式

投标文件包括本通用条款第 15 条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式， 则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式 （表格均可按同样格式扩展）。

17． 投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18． 证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件， 可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检

验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2 投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单， 包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3 对照招标文件技术规格， 逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页； 提供外文说明书或彩页的， 必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明， 评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容； 产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3  相关资料不符合  18.2  款要求的， 评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4 投标人在阐述上述第  18.2  时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用， 并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号， 但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5  除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19． 投标文件其他证明文件的要求

19.1  采用综合评分法的项目， 对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片， 原件备查。有关扫描件（或照片） 的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构及评审委员会依据各自审查范围， 有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应， 涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以 0 分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的， 若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理； 若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2  本项目涉及提供的有关资质（资格） 证书， 若原有资质（资格） 证书处于年审期间， 须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件， 否则该证书无效）， 则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20． 投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前， 政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求， 对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3  中标人的投标文件有效期， 截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21． 关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应） 保证金管理政策的通知》（深

财购〔2021〕51 号）文的规定， 本项目不收取投标保证金。

22． 投标人的替代方案

22.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过， 作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计） 要求的投标文件外， 还应提交需评审其替代方案所需的全部资料， 包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23． 投标文件的制作要求

23.1 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为. szczf 的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投 标 文 件 制 作 专 用 软 件 打 开 招 标 文 件  （ .szczf   格  式 ）  【  下  载  地 址  ： http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html】。

23.2 投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1  导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目 A 包的招标书导入《投标书编制软件》， 制作乙项目 B 包的投标书。

23.2.2  不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3 要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4 投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测， 如果这两种软件均报告发现病毒， 则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5 完整填写“投标关键信息”，  如下图所示：

备注： 上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据； 其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6 投标人在编辑投标文件时， 在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件， 一切后果由供应商自行承担。

23.2.7 投标文件编写完成后， 必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章， 将导致投标文件无效。

23.2.8 政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件， 政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传， 如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9  如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动， 政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等， 以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4 经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字， 专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质） 文件提供扫描件， 专用条款另有要求的除外。

## 第四章     投标文件的递交

24． 投标文件的保密

24.1 在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密， 此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中， 请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：

24.2 若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为.  szczf） 有更新， 投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.  szczf） 没有更新， 投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件 （是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则， 投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25． 上传投标文件及投标截止日期

25.1  实行网上投标， 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（ http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogi n） ”,  用“【我的项目】 →【项目流程】 →【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题， 可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） （地址： 深圳市南山区沙河西路  3185  号南山智谷  A  座（深圳交易集团总部大楼） 3 楼） 协助上传， 但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。

25.2 政府集中采购机构可以按本通用条款第  13  条规定， 通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3 投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27． 投标文件的修改和撤销

27.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4 政府集中采购机构不退还投标文件， 专用条款另有规定的除外。

## 第五章     开标

28． 开标

28.1 投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密， 逾期未解密的作无效处 理 。 解 密 方 法：  登 录   “ 深 圳 政 府 采 购 智 慧 平 台 用 户 网 上 办 事 子 系 统（http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin ）”,  使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】 →【项目流程】 →【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件(①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密） 后， 对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

## 第六章     评审要求

29． 评审委员会组成

29.1  网上开标结束后召开评审会议， 评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成， 成员人数应当为  5  人以上单数（部分条件下为  7  人以上单数） ，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

根据财政部门要求， 将食材、物业管理、清扫保洁、保安服务、家具、窗帘、园林绿化、社工服务、“城市管家”九类采购项目作为严管项目， 实行“通用品目+专业品目”组合抽取制。严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。上述所称专业品目是指，与项目采购标的相对应的品目，具体由采购人商采购代理机构根据项目需求自主确定。通用品目具体由会计、审计、法律、人力资源管理、资产评估、金融服务品目下的所有专家合并组成。专业品目下产生的专家人数占抽取总人数的比例不得超过  50% （含本数）， 除此之外的专家均从通用品目库中随机抽取。注：  论证专家抽取规则无需按此要求执行， 具体严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。

29.2 评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3 评审活动依法进行， 任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4 评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30． 向评审委员会提供的资料

30.1 公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2 其他评标必须的资料。

30.3 评审委员会应当认真研究招标文件， 至少应了解熟悉以下内容：

（1） 招标的目的；

（2） 招标项目需求的范围和性质；

（3） 招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4） 招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5） 招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31． 独立评审

31.1 评审委员会成员的评标活动应当独立进行， 并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标人、编写评审报告的工作程序。

## 第七章     评审程序及评审方法

32． 投标文件初审

32.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定， 对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定， 对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查， 以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算 :

32.3.1 采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的， 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标； 报价相同的， 由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人， 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定， 其他投标无效。

32.3.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 评审得分相同的， 由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件

规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3  非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品， 并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的， 按前两款规定处理。

32.4 投标人投标文件作无效处理的情形， 具体包括但不限于以下：

32.4.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7  不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9 在同一单位工作人员为两家以上（含两家） 供应商进行同一项投标活动；

32.4.10 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形， 除专用条款另有规定和 32.4 条款所列情形外， 不得作为投标无效的理由。

33． 澄清有关问题

33.1 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况） ，评审委员会有权进行评判， 但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2 评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行， 或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的， 应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后， 项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件） 、电报、电传、传真等形式】，   并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字） 。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第 34 条， 凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34． 错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1 投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2 大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位， 以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款 33 条的规定， 经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的， 其投标无效。

35． 投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规， 仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的， 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明， 否则视为无异议。

36.  实地考察

36.1  在评审期间， 评审委员会根据招标文件规定（详见“一、对通用条款的补充内容”） ，有权对本项目的投标人开展实地考察，投标人需时刻做好接收实地考察的准备。

37． 评审方法

37.1.1 最低价法

最低价法， 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低价法的， 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的， 采取随机抽取的方式确定。

37.1.2 综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下， 按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标人。

采用综合评分法的， 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人； 招标文件未规定的， 采取随机抽取的方式确定。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3 重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1 分值汇总计算错误的；

37.3.2 分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前， 经复核发现存在以上情形之一的， 评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的， 应当组织原评审委员会进行重新评审， 重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审， 重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4 重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的， 重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1 评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3 评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

## 第八章     定标及公示

38． 定标方法

38.1 非评定分离项目定标方法

38.1.1 评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较， 向政府集中采购机构提交书面评审报告， 并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序， 确定候选中标人。

38.1.2 采用最低价法的， 评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标人 （排名第二的

投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人 （排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。 出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定， 具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2 评定分离项目定标方法

38.2.1 评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标人并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标人中确定中标人。单个项目需要确定多家中标人的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目， 采用综合评分法评审。 评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标人。

38.2.3 适用评定分离的政府采购项目， 按照自定法确定中标人： 自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标人中确定中标人。

38.2.4 政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标人名单及其投标文件、评审报告送交采购人 。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录， 形成定标报告， 作为采购文件的组成部分存档， 并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕 1 号）执行。

说明： 采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3 专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39． 编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40． 中标公告

40.1  为体现“公开、公平、公正”的原则， 评审结束后经采购人确认（确定） 评审结果， 政府集中采购机构将在深圳公共资源交易网（https://szggzy.com/） 上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议， 可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。  监督电话： 0755-83948143 。若在公示期内未提出质疑， 则视为认同该评审结果。

40.2 质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41． 中标通知书

41.1  中标公告公布以后无异常的情况下, 中标人和采购人可自行在 “深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com/ ）”上打印《数字中标通知书》。

41.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3  因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

## 第九章     公开招标失败的后续处理

42． 公开招标失败的处理

42.1 本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败， 可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2 对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3 重新组织采购有以下两种组织形式：

（1） 由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4  公开招标失败的采购项目重新组织公开招标， 由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5  公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的， 按规定要求组织政府采购工作。

## 第十章     合同的授予与备案

43． 合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标人。

44． 接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力， 对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45． 合同的签订

45.1  中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2  中标人如不按本通用条款第  45.1  款的规定与采购人签订合同， 情节严重的， 由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目， 不得将中标项目转让（转包）给他人。

46． 履约担保

46.1 在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2， 允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保； 中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人自中标通知书发出之日起 10 个工作日内签订政府采购合同， 并按财政部门规定提交备案。

48. 合同变更

合 同 变更 事 宜按 《 深圳市 财 政局 关 于优 化 政府采 购 合同 备 案的 通 知》（深 财发 保〔2022〕2 号） 相关规定执行。

49. 项目验收

49.1 采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法， 及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购， 必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构， 并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的， 一至三年内禁止其参与本市政府采购， 并由主管部门记入供应商诚信档案， 处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款； 情节严重的， 取消其参与本市政府采购资格， 处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；

给他人造成损失的， 依法承担赔偿责任； 构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1） 在采购活动中应当回避而未回避的；

（2） 未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3） 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4） 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5） 与其他采购参加人串通投标的；

（6） 恶意投诉的；

（7） 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8） 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9） 其他违反本条例规定的行为。

51.2  根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应） 保证金管理政策的通知  》 （深财购〔2021〕 51  号） 的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的， 政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1） 投标截止后， 撤销投标的；

（2） 中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4） 拒绝履行合同义务的。

## 第十一章 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1 提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2 法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、  《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）和其他有关法律法规规定。

52.3 质疑条件

52.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起  7 个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑， 为采购文件公布之日； 对采购过程的质疑， 为各采购程序环节结束之日；对中标（成交） 结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交） 结果公示之日；

52.3.3 应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1） 供应商的名称（或者姓名） 、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2） 质疑项目的名称、编号；

（3） 具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4） 因质疑事项而受损害的权益；

（5） 事实依据；

（6） 必要的法律依据；

（7） 提出质疑的日期。

供应商为自然人的， 应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人（负责人）， 或者其授权代理人签字或者盖章， 并加盖公章。

52.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的， 应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位

法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的， 应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5 收文地点

地址： 深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） 深圳市南山区沙河西路 3185 号南山智谷 A 座（深圳交易集团总部大楼） 27 楼，质疑咨询电话： 0755- 86500050。

52.6 收文办理程序

52.6.1 供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的， 视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的， 不予受理：

（1） 质疑主体不满足要求的；

（2） 供应商自身权益未受到损害的；

（3） 供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4） 质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下， 要求补正后， 逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5） 其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7 质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8 投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后  15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1 供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的， 继续开展采购活动。

53.2  供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的， 按照下列情况处理：

（1） 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2） 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时， 可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

53.3 被质疑供应商应配合提供质疑答辩意见,并提供相关证据材料,逾期不作书面答辩的,视同放弃答辩权利,依法承担由此可能产生的不利法律后果。

---- END ----